## Slide 1: Caracterización de un transductor y evaluación de esquemas de codificación y modulación en entornos subacuáticos
Autores:
Santiago Murano, Ma Carmen Pérez, Jorge Pires, Mariano Latosinski,
Iván Moyano Hassan, Darío Roldos

## Slide 2
Contexto y objetivos
Caracterización del transductor
  Especificaciones
  Resultados
Pruebas experimentales
  Esquemas de codificación y modulación
  Resultado de las pruebas
Conclusiones y trabajos futuros
Índice

## Slide 3
Rápida atenuación de señales de radiofrecuencia en entornos subacuáticos.
Sistemas de comunicación y posicionamiento de largo alcance.
  Emisión de señales acústicas codificadas.
  Buenas propiedades de correlación.
  Robustez frente a diversos efectos.
Objetivos:
Caracterización de un transductor piezoeléctrico comercial para obtener un mayor ancho de banda.
Pruebas experimentales para validar el rango de operación elegido.
Contexto y Objetivos

## Slide 4
Contexto y objetivos
Caracterización del transductor
  Especificaciones
  Resultados
Pruebas experimentales
  Esquemas de codificación y modulación
  Resultado de las pruebas
Conclusiones y trabajos futuros
Índice

## Slide 5
Equipamiento (I)
  Transductor ultrasónico subacuático RESON TC 1026.
  Frecuencia de operación de 34-38 kHz.
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSDUCTOR
Especificaciones del fabricante
20 25 30 35 40 45 50
Frecuencia [kHz]
20 25 30 35 40 45 50
Frecuencia [kHz]
AB=4 kHz

## Slide 6
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSDUCTOR
Especificaciones del fabricante
Equipamiento (II)
  Hidrófono ultrasónico subacuático RESON TC4034.
  Frecuencia de operación de 1-480 kHz.
  Respuesta plana hasta 250 kHz

## Slide 7
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSDUCTOR
Especificaciones del fabricante
Equipamiento (III)
Generador de señales aleatorias SIGLENT SDG1010.
  Excitación del transductor.
  Generación de pulsos y emisión de señales moduladas almacenadas en memoria interna.
Adquisidor UltraSoundGate 116 de Avisoft.
  Frecuencia de muestreo de 500kHz.
  Almacenamiento directo en PC.

## Slide 8
Entorno para realizar pruebas experimentales y caracterización en frecuencia.
Piscina de natación de 20m x 10m con profundidades de 0,9 a 3 m.
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSDUCTOR
Entorno de pruebas

## Slide 9
Análisis de impedancia
  Analizador de impedancias HP 4192A LF.
  Barrido en frecuencia desde 20 a 200 kHz.
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSDUCTOR
Resultados obtenidos
Comportamiento anómalo entre 125 y 135 kHz.
Cambia la característica de la reactancia de capacitiva a inductiva.

## Slide 10
Análisis de respuesta en frecuencia (I)
  Barrido en frecuencia de 20 a 200 kHz con pasos de 1 kHz.
  Hidrófono patrón RESON TC4034.
  Adquisidor UltraSoundGate 116.
  1,5 m de profundidad.
  Separación de 1 m entre emisor y receptor.
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSDUCTOR
Resultados obtenidos

## Slide 11
Análisis de respuesta en frecuencia (II)
CARACTERIZACIÓN DEL TRANSDUCTOR
Resultados obtenidos
Incremento de energía
AB ≈ 20 kHz
Atenuación a partir de 140 kHz
Fabricante
Estudio adicional
Comportamiento anómalo de la Impedancia
AB
4 kHz

## Slide 12
Contexto y objetivos
Caracterización del transductor
  Especificaciones
  Resultados
Pruebas experimentales
  Esquemas de codificación y modulación
  Resultado de las pruebas
Conclusiones y trabajos futuros
Índice

## Slide 13
Evaluación mediante la emisión de señales codificadas
Códigos Kasami:
  Códigos binarios tradicionales.
  Buenas propiedades de correlación.
  Sensibles a efecto Doppler.
  Modulación BPSK.
Códigos Zadoff-Chu:
  Secuencias complejas de modulo unitario y polifásicos.
  Buenas propiedades de correlación.
  Robustez ante efecto Doppler.
  Moduladas en:
      QPSK
      OFDM
      Chirp
PRUEBAS EXPERIMENTALES
Esquemas de codificación y modulación

## Slide 14
Emisión aperiódica.
Tiempos de emisión similares.
Frecuencia de portadora: 100 kHz.
Tx con frecuencia de muestreo variable.
Rx con frec. de muestreo a 500 kHz.
Auto-Correlación
FFT
PRUEBAS EXPERIMENTALES
Esquemas de codificación y modulación
Parámetros de configuración

## Slide 15
Estimación de distancia basada en medida de Tiempos de Vuelo (TOF, Time of Flight)
Tres puntos de prueba evaluados
  1m, 3m y 6m de separación.
  100 repeticiones por cada punto y código.
  30 ms entre emisiones.
Emisor y receptor sincronizados.
Velocidad de propagación del sonido 1450 m/s.
Correlación con señal emitida.
PRUEBAS EXPERIMENTALES
Medidas de TOF

## Slide 16
CDF del error absoluto de distancia
PRUEBAS EXPERIMENTALES
Medidas de TOF
Dist. 1 m
Dist. 3 m
Dist. 6 m
Diferencia en frec. de muestreo entre Tx y Rx

## Slide 17
Contexto y objetivos
Caracterización del transductor
  Especificaciones
  Resultados
Pruebas experimentales
  Esquemas de codificación y modulación
  Resultado de las pruebas
Conclusiones y trabajos futuros
Índice

## Slide 18
Se ha caracterizado en impedancia y frecuencia un transductor subacuático RESON TC 1026, identificando una zona de trabajo con mayor ancho de banda, operando de forma estable entre los 90 y 110 kHz, aumentando así el ancho de banda de 4 kHz a 20 kHz.
Se ha observado un fenómeno de resonancia anómalo en el rango de frecuencia entre 125 kHz y los 135 kHz.
Se han realizado pruebas experimentales para la estimación de distancias a partir de medidas basadas en tiempos de vuelo (TOF), empleando diferentes esquemas de codificación y modulación: secuencias binarias Kasami moduladas en BPSK y secuencias polifásicas Zadoff-Chu, empleando modulación QPSK, OFDM y símbolos a partir de señales Chirp.
Los resultados experimentales indican un funcionamiento similar de los esquemas evaluados frente a pruebas en aire, siendo los códigos ZC basados en QPSK y los Kasami-BPSK una buena opción para distancias cortas entre emisor-receptor. Sin embargo, en todos los casos los errores fueron inferiores a los 6 mm.
Como trabajo futuro se propone ampliar estas pruebas considerando mayores distancias, y una mayor frecuencia de muestreo. Incorporar acceso múltiple y movimiento relativo entre el emisor y receptor para analizar la resistencia al efecto Doppler.
Conclusiones y trabajos futuros

## Slide 19: ¡Muchas gracias por su atención! ¿Preguntas?
Autores:
Santiago Murano, Ma Carmen Pérez, Jorge Pires, Mariano Latosinski,
Iván Moyano Hassan, Darío Roldos

## Slide 20
Códigos - Modulación | Long. de la secuencia | Tiempo Tx (ms) | Frec. de muestreo (MHz)
Kas-BPSK | 255 | 9,16 | 1,72
ZC-QPSK | 257 | 9,31 | 1,72
ZC-OFDM | 191 | 9,55 | 1,6
ZC-Chirp | 67 | 9,25 | 1,6
 | 1 m |  | 3 m |  | 6 m | 
Códigos - Modulación | VM [mm] | [mm] | VM [mm] | [mm] | VM [mm] | [mm]
Kas-BPSK | 0,496 | 0,311 | 0,317 | 0,228 | 0,424 | 0,291
ZC-QPSK | 0,307 | 0,172 | 0,076 | 0,058 | 0,109 | 0,074
ZC-OFDM | 0,118 | 0,086 | 0,137 | 0,092 | 0,181 | 0,114
ZC-Chirp | 0,272 | 0,132 | 0,406 | 0,120 | 0,464 | 0,108
 | 1 m |  | 3 m |  | 6 m | 
Códigos - Modulación | VM [mm] |  | VM [mm] |  | VM [mm] | 
Kas-BPSK | 0,496 | 0,311 | 0,317 | 0,228 | 0,424 | 0,291
ZC-QPSK | 0,307 | 0,172 | 0,076 | 0,058 | 0,109 | 0,074
ZC-OFDM | 0,118 | 0,086 | 0,137 | 0,092 | 0,181 | 0,114
ZC-Chirp | 0,272 | 0,132 | 0,406 | 0,120 | 0,464 | 0,108